## Feuil1
[6 empty] | I réf | 100 | Dose réf | 0.03 | µSv
www.sospcr.com
ÉVALUATION INDIVIDUELLE DE L'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
|  | Extrapolation à partir d'une série de mesure : |  |  |  | Dose mesurée : | 0.014 | µSv | (en moyenne sur plusieurs acquisitions)
|  | Caractéristiques des RI : |  |  |  | Haute Tension : | 120 | kV
[6 empty] | Intensité du courant : | 250 | mA
[6 empty] | Durée Hélice : | 10 | secondes
[6 empty] | U réf | 120 | temps réf | 3.65 | seconde
SCANNER
| modifiable | modifiable | modifiable | modifiable | modifiable | formule | formule | formule | formule | formule
EXAMENS | Fréq/Jour | Nbre Hélice(s) | Durée Hélice | Intensité | Tension | Dose | Dose | Dose | Dose | Dose
| Jour-1 | (s.d.) | (secondes) | (mA) | (kV) | (µSv/exam) | (µSv/jour) | (µSv/sem) | (µSv/an) | (mSv/an)
Thorax | 8 | 1 | 4 | 350 | 120 | 0.01 | 0.08 | 0.44 | 22.88 | 0.023 | 224000
Abdo.-Pelv. | 8 | 2 | 8 | 350 | 120 | 0.04 | 0.32 | 1.76 | 91.52 | 0.092 | 896000
T.A.P. | 5 | 2 | 12 | 350 | 120 | 0.05 | 0.25 | 1.375 | 71.5 | 0.072 | 840000
Lomb. | 4 | 1 | 10 | 350 | 120 | 0.02 | 0.08 | 0.44 | 22.88 | 0.023 | 280000
Crâne | 8 | 1 | 15 | 250 | 120 | 0.03 | 0.24 | 1.32 | 68.64 | 0.069 | 600000
Sinus | 4 | 1 | 7 | 50 | 120 | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 11.44 | 0.012 | 28000 | Nbre de MERM à la console : | 2
Autres | 5 | 1 | 10 | 300 | 120 | 0.02 | 0.1 | 0.55 | 28.6 | 0.029 | 300000
TOTAL : | 42 |  |  |  |  | DOSE EFFICACE COLLECTIVE : |  |  | S = | 0.64 | H.mSv sur 12 mois consécutifs
[6 empty] | Nombre d'ETP MERM au scanner : |  |  |  | 5 | ETP
[6 empty] | DOSE EFFICACE INDIVIDUELLE MOYENNE : |  |  | E = | 0.128 | mSv sur 12 mois consécutifs
[11 empty] | 3168000 | mA.s sur 1 mois
Nom : | MANIP 1 | [9 empty] | 52800 | mA.min sur 1 mois
Prenom : | -
Fréquence des expositions : | 100%
Prévisionnel dosimétrique en dose efficace pour les 12 mois à venir : |  |  |  |  | 0.128 | mSv
Il faut prévoir aussi la dose résultant des situations anormales raisonnablement prévisibles…
Dose efficace exclusivement liée au RADON : | L'établissement se situe en ZONE 3 (arrêté du 27 juin 2018) et la dose radon est estimée 1,93 mSv sur 1 an sur la base de 1600 heures/an et 180 Bq/m3 | [5 empty] | S/SOL + RDC + lieux de travail spécifiques
CONCLUSION :
Conformément à l'article R.4451-57 du Code du Travail - Décret 2018-437 du 04 juin 2018 (modifié) :
LA DOSE EFFICACE PRÉVISIONNELLE EST TRÈS INFÉRIEURE À LA LIMITE DE DOSE QUI NÉCESSITE LE CLASSEMENT DES TRAVAILLEURS SOIT 1mSv sur 12 mois consécutifs.
Malgré cela, nous constatons que les travailleurs demeurent souvant classés en catégorie B avec une DLD trimestrielle